DESENVOLVIMENTO DE UM MICROSSENSOR
DE PRESSÃO MICROELETROMECÂNICO
Kaique Figueiredo Sanches1, Hebert Dan Shingaki Tabiku2, Luis da Silva Zambom3 Marcelo Bariatto Andrade Fontes4
1Aluno de mestrado do curso Microeletrônica da POLI/USP
2 Aluno do curso de Microeletrônica da FATEC-São Paulo
3,4Professores Doutores. dos cursos de Microeletrônica e Eletrônica Industrial da FATEC-São Paulo
kaique.sanches01@gmail.com1, hdanyabiku@gmail.com2, zambom@fatecsp.br3, bariatto@fatecsp.br
Resumo

Este trabalho consiste no projeto, simulação e fabricação de um microssensor de pressão desenvolvido utilizando a tecnologia MEMS (Sistemas Micro-Eletro-Mecânicos). O microssensor de pressão é baseado em piezoresitores difundidos sobre uma membrana de silício, obtida pelo processo de corrosão anisotrópica do silício em KOH (hidróxido de potássio). Utilizou-se o simulador de processos SimMEMS para a definição das máscaras e visualização das etapas de fabricação do microssensor, incluindo a corrosão anisotrópica do silício e o simulador multifísico COMSOL®, para verificar a distribuição do estresse mecânico total e posicionamento dos piezoresistores, o deslocamento axial da membrana e a resposta elétrica do microssensor entre a pressão atmosférica (~100 kPa) e 160 kPa. 
Verificou-se que a deformação da membrana em função da pressão aplicada, atinge valores máximos de 1,1 μm, em sua região central. Observou-se que a região próxima do início da membrana, na posição mediana de cada lado do quadrado que a define, representa os máximos de estresse mecânico, da ordem de 
1,5.107 N/m2, onde o piezoresistor deve ser localizado. Verificou-se que a resposta do sensor varia linearmente com a pressão, apresentando sensibilidade de 10 mV/Pa, coerente com o valor obtido experimentalmente e varia inversamente proporcional ao quadrado da espessura da membrana, aumentando em uma ordem de grandeza.
1. Introdução

A tecnologia empregada na construção de Sistemas Micro-Eletro-Mecânicos (MEMS) é de natureza multidisciplinar, uma combinação de conceitos da microeletrônica, engenharia mecânica, ciência dos materiais, física e química, reunidos para produzir sistemas integrados em um único chip, gerando dispositivos capazes de desempenhar funções de sensoriamento, controle e atuação, possuindo vantagens de produção em larga escala, baixo custo de fabricação, elevada reprodutibilidade, confiabilidade e baixo tempo de resposta [1,2].
Desenvolvida a partir dos anos 80, esta tecnologia vem apresentando rápida evolução em virtude da vasta gama de possíveis aplicações, sendo considerada uma das tecnologias mais promissoras do século XXI [3,4].
Os microssensores de pressão possuem uma ampla gama de aplicações em diversas áreas, englobando desde a indústria automotiva e processos de produção e equipamentos médicos [5,6].
Existem diversos tipos de sensores que realizam a transdução mecânica necessária para a medição da pressão, baseadas nos efeitos de piezoresistividade, piezoeletricidade, capacitância variável, ópticos e ressonantes [7,8].
O microssensor desenvolvido neste trabalho [9,10] é baseado em 4 piezoresitores, com geometrias simétricas (R1 e R2), Figura 1, obtidos pela difusão de dopante tipo n em regiões específicas de uma membrana de silício tipo p, obtida pelo processo de corrosão anisotrópica em solução de KOH (hidróxido de potássio) [11]. A resposta elétrica do sensor é obtida por meio de um circuito em ponte de Wheatstone, no qual a diferença de potencial (ddp) é função da variação de resistência dos piezoresistores submetidos à pressão.
[image: image1]
[image: image41.png]—k_l).vcc
ddp:(k+1




Figura 1. Desenho esquemático do funcionamento do microssensor de pressão e a resposta elétrica (ddp) dos piezoresistores em um circuito em ponte de Wheatstone.
2. Projeto e Fabricação do Microssensor
O projeto e fabricação do microssensor foi baseado na utilização de 4 piezoresitores de silício tipo n, difundidos sobre uma membrana de silício tipo p, possuindo dimensão quadrada de 15 mm de lado, contatos de alumínio de 5 mm e piezoresistores com largura de linha de 250 μm. Em uma lâmina de silício com 7,5 cm de diâmetro foram fabricados 12 microssensores. Utilizou-se o simulador de processos SimMEMS [12] para definição das máscaras, Figura 2, e visualização das etapas de fabricação do microssensor.
[image: image37.png]VCC

V2
V1

R1



[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image2.wmf]
Figura 2. Máscaras utilizadas na fabricação do microssensor: a) área para corrosão anisotrópica do Si, b) regiões de difusão dos piezoresistores e c) contados elétricos.
A definição da largura da membrana (wb) é feita pela corrosão do substrato em KOH, levando em consideração a anisotropia do monocristal de Si, mostrada na Figura 3.
[image: image40.png]'{HH}.



[image: image3.png]Si





Figura 3. Representação da corrosão anisotrópica do Si em solução de KOH onde: wo = largura da máscara especificado 
5 mm.; l = profundidade a ser corroída: para uma membrana de 50 µm de espessura em um substrato com 350 µm de espessura que resulta em 300 µm e wb = largura da membrana: calculada em 4,7 mm.
A fabricação do microssensor seguiu as seguintes etapas de processamento e representado pelo simulador SimMEMS: 
I. Limpeza padrão RCA da lâmina de silício (<100>, ( = 7,5 cm, tipo p, ( = 10 (.cm e espessura 345,9 μm) consiste em imersão por 10 minutos em solução de 1H2O2:4H2SO4 a 115 oC, 1 minuto em solução de 1HF:50 H2O a temperatura ambiente, 15 minutos em solução de 5H2O:1NH4OH:1H2O2 a 70 oC e 10 minutos em solução de 4H2O:4H2O2:1HCl a 70oC e 
5 minutos de lavagem em água deionizada 
(( = 18,2 MΩ.cm ) entre as etapas;
II. Oxidação da lâmina de silício: foram realizadas em duas etapas: oxidação seca (O2, 99,999 %) por 1 hora, a 1150 °C e oxidação úmida 
(O2, 99,999 % saturado com vapor d´água) por 15 horas a 1150 °C, com fluxo de 2 L/min nos dois casos, para obtenção de ~2,78 µm de SiO2, Figura 4;

[image: image4.emf]       


Figura 4. Representação da etapa I, lâmina de Si e II, sua oxidação
III. Processo de transferência da imagem (fotolitografia) da máscara para o óxido de silício, na qual a imagem da máscara é replicada em um composto orgânico (fotorresiste positivo) sensível à luz ultravioleta. A região do fotorresiste positivo exposto à luz é removido deixando exposto o óxido de silício para corrosão em solução de 1HF:5NH4F, por 35 minutos. Após a corrosão do óxido de silício, tem-se a superfície de silício exposta que define as regiões dos piezoresistores para posterior difusão, como mostra a Figura 5. Esta corrosão foi realizada em um suporte de teflon que protege a face inferior da lâmina;
[image: image5.emf]       


Figura 5. Representação da etapa III.
IV. Difusão do dopante tipo n, fósforo, nas regiões dos piezoresistores e contatos, através da aplicação de cerca de 1 mL de solução líquida de óxido de silício contendo fósforo, utilizando-se um sistema (spinner) que permite o controle de rotação a 2000 rpm e tempo de 20 segundos. A difusão ocorreu a 1150 °C e 15 min, como mostra a Figura 6;
[image: image6.emf]       



Figura 6. Representação da etapa IV
V. Remoção do resíduo do filme dopante em solução de 1HF:50H2O a temperatura ambiente por 6 minutos;
VI. Deposição de 500 nm de alumínio pelo processo de evaporação térmica, seguida por processo de fotolitografia e corrosão em solução de 3H2O:10H3PO4:1HNO3 para definição dos contatos elétricos, indicado na Figura 7;
[image: image7.emf]       



Figura 7. Representação da etapa VI.
VII. Fotolitografia, nas costas da lâmina, para corrosão do óxido de silício, 1HF:5NH4F, por 35 minutos, utilizando novamente o suporte de teflon para proteção da face com os piezoresistores. Segue-se a corrosão do silício para a definição de 30(m de membrana em solução 30% de KOH (30 g de KOH em 100 ml de H2O) a 80 °C por 5h40min, como indicado na Figura 8;
[image: image8.png]


    [image: image9.png]




Figura 8 - Representação da etapa VII.
3. Simulação do Microssensor

A próxima etapa foi utilizar o simulador multifísico COMSOL®[13] para verificar as características mecânicas na região da membrana, tais como a distribuição do estresse mecânico total relativo ao posicionamento dos piezoresistores, seu deslocamento axial e a influência da espessura da membrana e da dopagem dos piezoresistores na resposta elétrica do microssensor [14]. A representação do microssensor simulado pelo COMSOL® está mostrada na Figura 9, onde utilizou-se as ferramentas de edição de figuras para a criação do modelo. Foram adotadas a seguintes condições:

· Geometrias em tamanho real, escala 1:1;

· Faixa de pressão aplicada à membrana: pressão atmosférica até 160 kPa;
· Espessura da membrana de 200 µm a 2 µm;
· Dopagem tipo n utilizada no piezoresistor: 1.1020 átomos/cm3 a 5.1020 átomos/cm3.
[image: image10.emf]
Figura 9. Sensor de pressão simulado no COMSOL®.
Conforme citado anteriormente, o objetivo final na caracterização do microssensor de pressão é obter a relação entre a variação de pressão com algum parâmetro do mesmo que sofre alteração, neste caso, os 4 piezoresistores, conectados em um circuito denominado ponte de Wheatstone. Foi utilizada uma tensão de alimentação de VCC = 5 V, idêntica à adotada experimentalmente.
4. Resultado e Discussão
Inicialmente são apresentados os resultados obtidos utilizando o simulador multifísico COMSOL®, para o valor de 200µm para a espessura da membrana.
Foi analisada a distribuição do estresse mecânico na membrana do sensor, para poder identificar a região de maior estresse e assim, posicionar os piezoresitores. A Figura 10(a) representa o resultado da simulação da distribuição do estresse sobreposto à imagem do posicionamento dos piezoressitores. Nota-se que os valores máximos encontram-se posicionados na posição central da borda de cada lado do quadrado que define a membrana. Esta conclusão é mais evidente ao verificar a variação longitudinal, como indicada pela linha vermelha traçada na Figura 10(b). Nota-se que os picos máximos encontram-se nas bordas e aumenta com a pressão aplicada, como mostra na Figura 10(b), atingindo o valor de 1,5.107 Pa (N/m2) para pressão de 160 kPa.
[image: image11.emf]a)

b)


Figura 10. a) Distribuição do estresse mecânico no microssensor e b) gráfico do estresse total ao longo da membrana (linha vermelha).
Verificou-se também a distribuição do deslocamento axial proporcionado pela variação de pressão na membrana, indicada na Figura 11(a), como sua variação ao longo da membrana, na Figura 11(b). Nota-se claramente que a região central da membrana é onde ocorre o máximo de deflexão, atingindo o valor de 1,1µm para pressão de 160 KPa.
[image: image12.emf]a) b)


Figura 11. a) Distribuição do deslocamento axial e b) gráfico do deslocamento ao longo da membrana.
A Figura 12 apresenta o resultado da simulação da resposta do sensor em função da pressão aplicada em relação à pressão atmosférica. Nota-se a uma resposta linear, com sensibilidade de 10mV/Pa.
[image: image13.png]Diferenga de potencial (mV)

321,2

321

320,8

320,6

320,4

3202

320

319,8

319,6

319,4

Pressm 1565 Pa Surface: Total displacement (um)

10" im

05

]

08

04

Pressdo (KPa)

u 02
L}
. ,
1§
L8
R2 | |
| 8
y=-0,01x+ 321,16 =

O R2 =1 .




Figura 12. Resposta da variação do microssensor em função da pressão aplicada em relação à pressão atmosférica.

Com o objetivo de analisar o valor da resposta do microssensor no circuito em ponte de Wheatstone, na Figura 1, onde determina-se o valor dos potenciais V1 e V2 e a diferença de potencial ddp = V1-V2, sendo:
[image: image15.png]v1=(=).vee



  ,  [image: image17.png]=2 _).vee
V2= (=





(5)

[image: image19.png]




 (6)

Considerando o valor dos piezoresistores na ausência de aplicação de pressão, isto é, seus valores iniciais, tem-se:

[image: image21.png]R1

pl.

£23
So—




  e  [image: image23.png]



(7)

Como as dopagens ((), larguras de linha (W) e profundidade de difusão (T), são iguais para os resistores, temos: (1=(2, W1=W2 e T1=T2. Fazendo a relação entre eles tem-se:
[image: image25.png]R1 _ L1
o 14




 

(8)

Assim a diferença de potencial, na ausência de pressão dada pela relação entres as dimensões do comprimento da linha dos respectivos resistores é:
[image: image27.png]ddp = (22).vec





(9)
Simulando o valor da resistência dos piezoresistores variando com a concentração de dopantes (n), sem aplicação de pressão, obteve-se idêntica dependência inversamente proporcional, coerente com o fato que a condutividade ser diretamente proporcional à dopagem, como mostra a Figura 13. Nota-se, também, valores distintos para R1 e R2, devido à diferença em suas geometrias. Sabendo-se que L1= 6,5 mm e 
L2 = 5,7 mm, ou seja, k=1,14 e VCC=5V, obtém-se a ddp=327 mV.
[image: image28.emf]y = 2E+22x-0,977

R² = 1

y = 2E+22x-0,977

R² = 1

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

1,0E+20 1,5E+20 2,0E+20 2,5E+20 3,0E+20 3,5E+20 4,0E+20 4,5E+20 5,0E+20

R2 (Ohm) R1 (Ohm)

dopagem n (1/cm^3)

R1

R2


Figura 13. Variação da resistência dos piezoresistores R1 e R2 com a concentração de dopantes. 
Simulou-se a diferença de potencial em função da dopagem dos piezoresistores, observa-se que não depende da mesma (Figura 14) como descrito na equação (9) Esta constatação é consequência da medida diferencial que o circuito em ponte de Wheatstone fornece, já que as variações em R1 e R2 são idênticas com a dopagem, dependendo somente da relação entre L1 e L2.
[image: image29.png]ddp (mV)

350

RS D S S S S - —
o £ B 1

. vz L R2 12

o 7 oe ddp:(;).VCC
. . KTl

0

0

10E420 15E+20 2,0E+20 2,5E+20 3,0E+20 35E+20 4,0E+20 4,5E+20 5,0£+20
dopagem n (1/cm”3)




Figura 14. Variação da resposta do sensor com a concentração de dopantes dos piezoresitores.
Fazendo uma análise da variação da diferença de potencial do microssensor em relação a razão geométrica k = R1/R2 = L1/L2, verifica-se uma linearidade, aumentando em 221 mV a cada 10% de variação, como mostra a Figura 15. Como esperado, quando todos os resistores são idênticos, k = 1, o circuito em ponte de Wheatstone fornece valor nulo. 
[image: image30.emf]y = 2209,5x -2197,8

R² = 0,9989

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3

ddp (mV)

Fator K


Figura 15. Variação da resposta do sensor com a razão geométrica k. 
Finalmente verificou-se, por simulação, como a resposta do microssensor varia com a espessura da membrana. Observa-se que a diferença de potencial relativa é inversamente proporcional ao quadrado da espessura da membrana, aumentando em até uma ordem de grandeza para 2 µm em relação à 200 µm, como indicado na Figura 16.
[image: image31.emf]y = 119,88x-2,061

R² = 0,9607

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Variação relativa da ddp

Espessura da membrana (um)


Figura 16. Variação da resposta relativa da ddp do sensor com a espessura da membrana.
Os resultados experimentais da fabricação e caracterização do microssensor são apresentados na sequência. A Figura 17 mostra a lâmina com 12 microssensores e definição dos contatos e piezoressitores, conforme simulados anteriormente. Na Figura 18(a) é mostrado o suporte de teflon utilizado para proteção nas diversas etapas de corrosão e a definição membrana do microssensor, na Figura 18(b). Medida utilizando a técnica de perfilometria, revelou uma espessura da membrana de aproximadamente 200(m.
[image: image32.png]



Figura 17. Imagens da lâmina de silício contendo microssensores fabricados.
[image: image33.emf][image: image34.emf]
Figura 18. a) imagem do sistema de fixação para proteção de uma das faces da lâmina utilizada em várias etapas de fabricação e b) imagem da corrosão anisotrópica do silício na face inferior da lâmina, para definição da membrana.
A resposta do microssensor foi obtida através arranjo experimental apresentado na Figura 19. O posicionamento de pesos metálicos sobre uma base de acrílico exerce uma pressão diretamente na região da membrana de 25 mm2 de área, fazendo como que ocorra a variação nos piezoresitores, consequentemente causando uma variação da tensão na ponte de Wheastone, que é captada pelo multímetro. 
[image: image35.emf]
Figura 19. Arranjo experimental para medição da ddp dos microssensores na ponte de Wheatstone.
A Figura 20 apresenta a comparação entre diferenças de potencial experimentais e simuladas, em função da pressão aplicada em relação à pressão atmosférica. Nota-se uma resposta linear, cujas inclinações foram semelhantes nos dois casos, com sensibilidade de 10mV/Pa. Observa-se também uma diferença de 60 mV entre seus valores iniciais ou uma variação no valor de k=L1/L2 (equação 8) de apenas 2,5%. Uma possível explicação para esta diferença está no fato dos piezoresistores serem obtidos pelo processo de difusão, ocasionando em dimensões diferentes da definida na máscara fotolitográfica.
[image: image36.emf]y = -0,01x + 381,74

R² = 1,00

y = -0,01x + 321,16

R² = 1,00

319

319,2

319,4

319,6

319,8

320

320,2

320,4

320,6

320,8

321

321,2

380

380,2

380,4

380,6

380,8

381

381,2

381,4

381,6

381,8

382

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tensão simulada (mV)

Tensão experimental (mV) 

Pressão (KPa)

Experimental

Simulado


Figura 20. Comparação entre as tensões de saída do microssensor simulado e experimental em função da pressão aplicada em relação à pressão atmosférica.
5. Conclusões
Utilizou-se a tecnologia de Sistemas Microeletromecânicos (MEMS) para fabricar um microssensor de pressão baseado em 4 piezoressitores definidos em uma membrana de silício e conectados eletricamente em um circuito em ponte de Wheatstone.
Foram utilizados dois programas distintos, a saber: 
- o simulador de processos SimMEMS para a definição das máscaras e etapas de fabricação do microssensor, particularmente a  de corrosão anisotrópica do silício e 
- o simulador multifísico COMSOL® que simula efeitos em um modelo tridimensional utilizando o método dos elementos finitos (MEF) - para verificar a distribuição do estresse mecânico total e posicionamento dos piezoresistores, o deslocamento axial da membrana e a resposta elétrica do microssensor entre a pressão atmosférica e 160 kPa. 

Resultados obtidos pelo simulador SimMEMS mostraram uma visualização efetiva de todas as etapas de fabricação do microssensor, particularmente na corrosão anisotrópica do silício para a definição de uma membrana de silício.

Através do simulador COMSOL®, pode-se verificar a deformação da membrana em função da pressão aplicada até 160 kPa, atingindo valores máximos de a 1,1 μm em sua região central. Observa-se que a região próxima do início da membrana, na posição mediana de cada lado do quadrado que a define, representa os máximos de estresse mecânico, onde o piezoresistor deve ser localizado, cujo valor máximo atingiu 
1,5.107 N/m2. 

Obteve-se a diferença de potencial em função da variação de pressão aplicada à membrana, sendo observada uma variação linear com sensibilidade de 
10 mV/Pa e valores entorno de 320 mV. Observou-se que as resistências dos piezoresistores variam inversamente com a concentração de dopantes adotada, quintuplicando na faixa analisada. Já a resposta do sensor independe desta concentração, devido a medida diferencial dada pelo circuito em ponte de Wheatstone. 
A geometria do sensor, particularmente seu comprimento, determina diretamente a diferença de potencial inicial, isto é, sem aplicação de pressão. Finalmente, observou-se que a resposta relativa do sensor tem uma variação inversamente proporcional ao quadrado da espessura da membrana, aumentando em até uma ordem de grandeza para 2 µm em relação à 200 µm.
Agradecimentos
Á infraestrutura dos laboratórios LPD (Laboratório de Processos e Dispositivos) e LTV (Laboratório de Técnologia de Vácuo) do Departamento de Sistemas Eletrônicos (DSE) da FATEC-SP. Á pós-graduação do CPS, pelo uso do simulador COMSOL®. Ao CNPq pela bolsa PIBIC.
Referências Bibliográficas
1. Madou, M.; Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, Third Edition, Volume One, Two and Three, CRC Press, 2011.

2. N. Maluf and K. Williams “An Introduction to MEMS Engineering”, Artech House, Inc.2a Ed.2004.

3. https://www.tecmundo.com.br/nanotecnologia/3254-o-que-sao-mems-.htm, acessado em 17/1/2019.

4. https://www.embarcados.com.br/mems/, acessado em 15/2/2019.

5. Coraucci, G.O., “Sensor de Pressão Microeletrônico Baseado no Efeito Piezoresistivo Transversal em Silício” Tese de doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual de Campinas, 2008.
6. Gardner, J. W. Microsensors: Principles and Applications. John Wiley & Sons, Inc., 1994.

7. BENEDICT, R. P., Fundamentals of Temperature, Pressure, and Flow Measurements, 3ª ed., J. Wiley, New York, 1984. 

8. BEEBY, S. P.; ENSEL, G.; KRAFT, M., MEMS Mechanical Sensor, Artech House Publishers, 2004. 

9. Kaique, F. S. Projeto e Construção De Microssensor de Pressão com Tecnologia MEMS para Fins Didáticos, TCC, FATEC-SP, 2017.
10. https://people.rit.edu/lffeee/Fuller_Bulk_MEMS_Pressure_Sensor.pdf, acessado em 18/3/2018.

11. Seidel, H.; Csepregi, L.; Heuberger, A. & Baumgärtel, H. Anisotropic etching of crystalline silicon in alkaline solutions. Journal of Electrochemical Society, vol. 131, no. 1, Jan. 1984, pp. 126-130.

12. http://nds.lme.usp.br/simmems/, acessado em 15/02/2018.

13. https://br.comsol.com/model/piezoresistive-pressure-sensor-shell-12629, acessado em 01/04/2018.
14. BAO, M.; WANG, Y., Analysis and Design of a Four-Terminal Silicon Pressure Sensor at the Centre of a Diaphragm, Sensors and Actuators, vol. 12, pp. 49-56, 1987.

R2





R2





R1





R1





c)





b)





a)





Wb= Wo - (2*l).cotg54,7o





(111)





b)





a)








